ÖĞÜTME İŞLEMİNİN YAPILIŞI

- Cihaz düz bir zemine yerleştirilir.

- Cihazın gövdesinde üst kısmında bulunan kapak 4 adet vida yardımıyla ile sıkıca kapatılır.

- Cihazın kapağında bulunan hava deliğine havalandırma hunisi takılır ve bu huninin ucuna da toz filtre bağlanır.

- Numunelerin karışmaması için numune toplama kabının boş ve temiz olması sağlanır.

- Numune kabını alt tablada bulunan beyaz kestamit platformu aşağı doğru çekerek bu platform üzerine yerleştirilir. Yerleştirme sonrasında numune kabı ile öğütme boğazı tam olarak oturmuş olacaktır. İkisi arasında bulunan siyah contasının yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

- Cihazın alt tablası üzerinde bulunan açma kapama düğmesi öğütme öncesinde numuneyi koymadan “On” konumuna getirerek cihazı çalıştırınız.

- Daha önce homojenize edilmiş ve tüm ürünü temsil eden numuneyi cihazın üst kapağında bulunan öğütme deliğinden besleyiniz. Cihazı numune kabını doldurana kadar numune beslemesi yapınız. Aksi takdirde cihazın numune kabı dolduktan sonra öğütme boğazı ve arkasından cihazın içi de numune ile dolacak oluşacak basınçla cihaz üst kapak ile altındaki platform arasından numuneyi püskürtecektir. Numune kabının kapasitesinden fazla numune alınmamalıdır. Aksi takdirde doğacak problemlerde cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

- Öğütme tam olarak bitmeden cihazı kapatmayınız. Aksi takdirde numune tam olarak öğütülmemiş olacak ve bir sonraki numune ile karışmış olacaktır.

- Otomatik numune alma cihazını operatörü haricinde başkası kullanmamalıdır. Aksi takdirde doğacak problemlerden üretici ve satıcı firma sorumlu değildir.